Институт за проучавање лековитог биља

„Др Јосиф Панчић“

НАБАВКА АПАРАТА ЗА ТЕЧНУ ХРОМАТОГРАФИЈУ (HPLC)- AGILENT TECHNOLOGIES 1260 Infinity II СА ПУМПОМ, DAD и RID ДЕТЕКТОРИМА, ТЕРМОСТАТИРАНИМ АУТОСАМПЛЕРОМ, ТЕРМОСТАТОМ ЗА КОЛОНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У Београду,  08.09.2020. године

САДРЖАЈ

Позив------------------------------------------------------------------------------------ 3

Подаци о понуђачу--------------------------------------------------------------------5

Техничке карактеристике уређаја--------------------------------------------------6

Комерцијални део понуде -----------------------------------------------------------9

Критеријум за избор најповољнијег понуђача-----------------------------------10

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године заведене под  редним бојем  Б 1229 од  04.09.2020. године упућује се

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку апарата за течну хроматографију за потребе Сектора науке

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

- Извод из регистра привредних субјеката

- Финансијски извештај за 2019. годину

- Референц листа купаца

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, услови плаћања, рок испоруке. У понуди обавезно навести  гарантни рок  и трајање сервисне подршке.

Рок за достављање понуда је 15.09.2020. године до 9:00 часова.

С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије,  15.09.2020. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III, Београд.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „ Др Јосиф Панчић“

Ул. Зелени венац бр. 2/3, Београд-лично

Ул. Тадеуша Кошћушка бр.1, Београд-поштом

са назнаком: ,,Понуда за набавку течног хроматографа’’

На  задњој страни коверте обавезно назначити  тачну адресу Понуђача.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Контакт особe за додатне информације:

информације за тендерску документацију, време и место отварања Понуда

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

e-mail: sturudija@mocbilja.rs

-    информације везане за техничке детаље,  др Катарина Шавикин, тел: 064 867 4 801

е-mail:  ksavikin@mocbilja.rs

.

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Место: |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
| Матични број Друштва: |  |
| Пословни рачун Друштва: |  |
| Лице овлашћено за потписивање Уговора: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Мобилни телефон: |  |
| е-маил: |  |

| КОМПОНЕНТЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ |  |
| --- | --- |
| Бинарна пумпа | - Пумпа са два клипа, микропоцесорска контрола кретања клипова, варијабилна брзина. - Аутоматско испирање клипова - Формирање градијента: мешање на високом притиску - Опсег протока: 0.001 – 5 ml/min у корацима од 0.001 ml/min - Опсег притиска до 600 bar за протоке до 5 ml/min - Пумпа са интегрисаним двоканалним вакуум дегасером - Прецизност протока: ≤0.07% RSD - Тачност протока: ±1% - Прецизност градијента: боља од 0.15% RSD - Опсег састава градијента: 0 – 100% - Тачност градијента: ±0.35% - Delay volume: стандард 600-900 µm, low 120 µm - Амбијентална радна температура : 10-40 °C |
| Термостатирани аутосамплер | - Опсег запремине ињектовања: од 0.1 – 100 µl у корацима од 0.1 µl до 60 MPa - Прецизност ињектовања: боља од 0.25% RSD - Опсег притиска: од 0 –600 bar - Капацитет узорака: више од 130 виала запремине 2 ml. - Carry over: бољи од 0.004% - Време ињектовања: 18 s или боље. - Опсег температуре : од +4°C до 40°C |
| Термостатирани компартмент за колону | - Опсег температуре : од +4°C до 85°C - Стабилност темпертуре ±0.1°C - Тачност температуре: ±0.5 °C или боље - Температурна прецизност : 0.05°C - 2 независне температурске грејне зоне, 10-85 °C - Брзина грејања: од амбијенталне до 40°C за 5 мин и боље - Брзина хлађења: од 40°C до 20°C за 10 min и боље - Капацитет колона: 4 колоне дужине 30 cm. - Могућност отварања врата под углом од 90 °, 180° као и скидање врата |
| УВ детектор са низом диода | - Извор светлости – деутеријумска и волфрамова лампа - Опсег таласних дужина: 190-950 nm - Тачност таласних дужина: ±1 nm, уз калибрацију на линије из деутеријумског спектра - Шум: бољи од ±0,7·10-5 AU на 254 nm - Дрифт: бољи од 0.9·10-3 AU/h на 254 nm - Програмибилна ширина слита: 1, 2, 4, 8 и 16 nm - Проточна ћелија од 10 mm. - Брзина снимања: до 120 Hz |
| Рефректометријски детектор | - Рефрактометријски опсег: 1.00-1.75 RIU - Мерни опсег: ±600·10-6 RIU - Контрола оптичке температуре: 5°C изнад амбијенталне до 55°C - Запремина ћелије : 8 µl - Максимални притисак : 5 bara - Максимални проток : 5 ml/min - Амбијентална радна температура : 10-40 °C |
| Контрола инструмента | - Преко софтвера |
| Софтвер и компјутер | - Бранд наме ПЦ, монитор и принтер у складу са препоруком производјача, оперативни систем у складу са захтевом производјача опреме. - Софтвер за прикупљање података, обраду и извештавање резултата. - Софтвер мора да буде компатибилан са софтверима на постојећим ХПЛЦ системима, мора да омогућава једноставан пренос метода са постојећих ХПЛЦ система а у циљу добијања истих хроматографских резултата (истих ретенционих времена, резолуције, брзине анализе). Понуђени систем софтверски и хардверски, мора имати могућност учитавања и обраде постојећих датотека са постојећих ХПЛЦ система, ради упоредивости резултата. |
| Сет потрошног материјала неопходног за инсталацију апарата – 1 комплет | - Спојнице, капиларе, флаше за раствараче, виале и ХПЛЦ колона. |

- Напомена наручиоца и додатни захтеви:

- Приликом испоруке уређаја извршити инсталацију опреме.

- Обука корисника за рад на хардверу и софтверу.

- При испоруци опреме доставити упутства за рад. Оригинално упутство за рад свих компоненти система може бити на енглеском језику. Кратко упутство за рад треба да буде на српском језику.

- Гаранција минимум 1 година

- Ауторизација произвођача опреме

- Софтвер мора да буде компатибилан са софтверима на постојећим ХПЛЦ системима, мора да омогућава једноставан пренос метода са постојећих ХПЛЦ система а у циљу добијања истих хроматографских резултата (истих ретенционих времена, резолуције, брзине анализе). Понуђени систем софтверски и хардверски, мора имати могућност учитавања и обраде постојећих датотека са постојећих ХПЛЦ система, ради упоредивости резултата.

- Брзина хлађења термостатираног компартмента за колону : од 40°C до 20°C за минимум 10 мин.

- Доступност резервних делова: минимум 7 година од датума производње последњег модела понудјеног апарата.

- Уз референц листу обавезно доставити податак о продаји 5 ХПЛЦ система у последње 3 године

# KOMEРЦИЈАЛНИ ДЕО ПОНУДЕ

| БР. | - Назив | J/M Ком. | J/Ц | - Укупно без ПДВ-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HPLC AGILENT TECHNOLOGIES 1260 Infinity II СА ПУМПОМ, DAD и RID ДЕТЕКТОРИМА, ТЕРМОСТАТИРАНИМ АУТОСАМПЛЕРОМ, ТЕРМОСТАТОМ ЗА КОЛОНЕ | 1 |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |

Понуда мора да садржи:

1. Услови  плаћања..............................

2. Рок испоруке...........................

3. Гарантни рок..........................

4. Предлог уговора.....................

Место и датум:

За  понуђача

### Потпис и печат

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума «економски најповољнија понуда». Елементи критеријума за избор економски најповољније понуде су:

- Цена ......................................................... 90 пондера

- Услови плаћања.........................................    5 пондера

- Рок испоруке.........................................   5 пондера

1.  ЦЕНА ................................... 90  пондера

Код овог критеријума упоређиваће се цена међу појединачним понудама. Највећи број пондера по овом критеријуму је 90. Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера, тј. 90. Број пондера за цену из осталих понуда израчунава се према формули:

Вредност најниже понуде

ПОНДЕР = ................................................. x 90

Вредност понуде

2. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА................................... 5  пондера

●  Плаћање одмах у целости - 0

●  Плаћање у року од 30 дана – 1

●  Плаћање у року од 60 дана -2

●  Плаћање у року од 180 дана -3

●  Плаћање у року од 365 дана-5

3.  РОК ИСПОРУКЕ .......................................... 5 пондера

● Испорука до 15 дана - 1

● Испорука до 30 дана - 3

● Испорука 30 и више дана - 5